中医经络检测仪招标参数
一、设备名称：
1、中医经络检测仪
[bookmark: _GoBack]2、数量：一套
3、用途：用于人体健康状态的普查、筛查
2、 功能要求：
*1、具备智能AI国标症候辨证名系统
*2、可进行中医24和48个经络穴位检测，掌型采集功能。
3、设备测量的阻抗范围≥100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实际值的误差应≤±10%。
4、设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA。
5、信号源输出电压：DC7.8V±0.2V
6、检测值：0-192单位
7、检测电极的有效尺寸内径是≤9mm±10%
8、辅助电极的有效面积应≥300㎜²
9、检测电极阻抗R<3Ω
10、检测精度：于两电极间，接72KΩ电阻，信号源加7.8V电压，得到检测值为80±2单位
11、检测端口：主机兼容USB多级采集端口。
12、重复性：设备在正常的工作状态下，重复测量3次，其变异系数≤1%。
13、通过主机硬件设备连接计算机，显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点。
14、可通过经络检测方式对人体体质做出判读。
三、其他：
1、整机原厂质保≥5年
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。

