超声波岩盐气溶胶治疗仪招标参数

- 一、设备名称：

- 1、超声波岩盐气溶胶治疗仪

- 2、数量：一套

- 3、用途：通过将盐气溶胶装置或给药器中的岩盐配料超声雾化重结晶，产生气溶胶微粒，通过自然呼吸进入呼吸系统，从而治疗和康复治疗呼吸系统疾病。

- 功能要求：

1、≥13寸数码显示屏，实时显示设备工作状态。

2、*干盐气溶胶浓度：≥5mg/m³~25mg/m³，允差±5mg/m³（提供检测报告）。

3、超声振荡频率：108kHz，允差±10%。

4、最大雾化率：≥0.2mL/min。

5、机器正常工作时整机噪声：≤50dB(A)。

6、固体岩盐气溶胶的弥散度：≤5μm的岩盐气溶胶粒子数，应占总粒子数≥90%（提供检测报告）。

7、定时设置，控制时间与标称时间偏差≤10%。

8、连续工作时间：≥连续工作4h以上。

9、≥2个治疗模式：可提供单人、多人治疗模块，可进行治疗浓度设置、治疗时间设置、温度设置。多人治疗模式下，显示岩盐气溶胶浓度实时浓度。

10、耗材自动识别，使用寿命自动监测，提醒更换。

11、具有设备异常工作报警功能。

三、其他：

- 1、整机原厂质保≥5年

- 2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。