便携式彩色多普勒超声诊断系统招标参数

1、 设备名称：
1.便携式彩色多普勒超声诊断系统
2.数量：一套
3.用途：适用于腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。
二、具体参数要求：
1. 系统功能需求
1.1 ≥15英寸高分辨率LED显示器，亮度可调节
1.2 屏幕翻转角度≥150°
1.3 主机内置相同大小探头接口≥2个
1.4 整机重量≤3.9kg（含电池）
2. 二维灰阶模式
2.1 支持组织谐波成像
2.2 支持组织特异性成像
2.3 支持多角度空间复合成像技术，≥3档可调
2.4 支持斑点噪声抑制成像，≥7档可调
2.5 支持B图像偏转，≥5档可调
2.6 TGC ≥8段、LGC ≥8段
2.7 ▲TGC采用触控调节方式
3. M型成像模式
3.1 彩色M型
3.2 解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转
4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
4.1 高分辨率血流成像
4.2 双实时同屏对比显示
4.3 自动调节取样框的角度及位置
4.4 取样框偏转：线阵探头支持≥±20度，取样框可根据探头血流方向自动调节
5. 频谱多普勒成像
5.1 脉冲多普勒、连续多普勒
5.2 自动计算心动周期
5.3 PW最大速度≥700cm/s;CW最大速度≥3500cm/s，
6. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）
6.  具备穿刺针增强技术，用于超声引导下的穿刺手术，并支持自适应校正角度
7. ▲造影成像：支持凸阵，线阵
8. 具备超声教学助手功能
三、 测量分析和报告
1. 
1. 常规测量软件包≥7种，至少包括：腹部应用软件包、心脏应用软件包、小器官应用软件包、血管应用软件包、儿科应用软件包、神经应用软件包、急重诊应用软件包等

2. 电影回放功能
2.1所有模式下支持手动、自动回放
2.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影
2.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
2.4原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节
四、信息管理与存储
1. ≥256G SSD固态硬盘
2. [bookmark: _GoBack]内置超声工作站，支持同步存储
3. 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
4. 通过局域网将图像或文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备 
5. 通过扫描二维码实现图像分享 
6. 主机内置HDMI、USB 3.0、Type-c、网络接口
7. 支持DICOM3.0系统
五、配置要求
1. 主机1台
2. 凸阵探头1把，频率范围：≥1.5-6.0MHz
3. 线阵探头1把，频率范围：≥3.5-13.0MHz
4. 专用台车 1套
5. 金属穿刺架2个
六、其他
1、整机原厂质保≥5年。
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。

