便携式多参数健康检查仪招标参数
一、设备名称：
1.便携式多参数健康检查仪
2.数量：一套
3.用途：动态监测患者运动活动中的心肺功能
二、具体参数要求：
1. [bookmark: OLE_LINK1]▲软件系统具备医疗器械注册证，注册证中需注明适用于六分钟步行试验的应用场景；
2. 支持6分钟步行、6分钟踏步等动态心肺功能测试试验；
3. ▲同时监测7导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；
4. 支持无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥35米；
5. 心率监测范围：≥20次～300 次/分，允许误差±1bpm；
6. 血压测量范围：收缩压：≥30～255mmHg，平均压：≥20～235mmHg，舒张压：≥15～220mmHg，测量精度：≤5mmHg，分辨率：1mmHg；
7. [bookmark: _GoBack]支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录；支持生理参数预警，预警范围支持自定义；
8. 血氧测量范围：≥30%～100%，分辨率：1%；
9. 具有自动统计6分钟全过程运动数据及数据趋势分析功能；
10. 步行试验过程中显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图；
11. 支持试验过程中异常心电的手动记录；
12. 实时显示七导联心电图，可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图；
13. 具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，精准测距误差≤3米；
14. 具有疲劳/呼吸等级自评定功能；
15. 具有医疗监测工作站，配备六分钟步行试验工作站软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时；
16. 具有紧急停止功能，并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因；
17. 具有自动生成试验报告功能，报告可以打印；
18. 根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方；
19. 支持工作站对监测背包≥1拖3管理模式；
20. 配备踏步垫：响应时间：≤30ms，最大负重：≥500kg，机械寿命：≥100万次；
21. 建立院内医学数据库，试验监测数据具有独立性、保密性；
三、其他
1、整机原厂质保≥5年。
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。
