神经和肌肉刺激仪招标参数
一、设备名称：
1.神经和肌肉刺激仪
2.数量：一套
3.用途：适用于通过呼吸神经肌肉电刺激对慢性阻塞性肺疾病进行康复呼吸辅助治疗
二、具体参数要求：
1呼吸神经肌肉电刺激功能
1.1治疗时间调节范围：≥1min-60min，增量1min
1.2呼吸频率调节范围：≥5次/min-40次/min，增量1次/min
1.3吸气时间调节范围：≥0.5s-5s，增量0.1s
1.4刺激时间调节范围：≥0.5s-2s，增量0.1s
1.5脉冲频率调节范围：≥20Hz-100Hz，增量5Hz
1.6电流幅度调节幅度：≥1-199档，所有通道同时支持分组和独立调节电流强度。
1.7脉冲宽度：膈肌通道刺激波形为双向不对称波，正向脉冲宽度t1：≤0.3ms，负向脉冲宽度t2：≤0.65ms；腹肌通道刺激波形为双向对称波，正向和负向脉冲宽度均≤0.3ms。
1.8▲刺激通道：膈肌治疗通道≥2个，腹肌治疗通道≥4个。
1.9通道有刺激电流输出时具备对应指示灯提示
2.咽部神经肌肉电刺激功能
2.1电流强度调节范围：≤0-26mA（0-50档）
2.2脉冲宽度：刺激波形为双向对称波，正、负向脉冲宽度均≤0.3ms，中间间隔≤0.1ms。
2.3脉冲频率≥20Hz-80Hz。
2.4运行时间≥5-60s，停止时间1-59秒。
2.5 上升/下降时间≤2s。
2.6 治疗时间≥1-60分钟，可调。
3.主机及呼吸康复系统
[bookmark: _GoBack]3.1支持通道独立启用或关闭。
3.2在结束治疗时，设备会有提示音；在治疗过程中，刺激电极脱落时，设备会有提示音。
3.5电池充满电后连续工作时间≥4小时。
3.6彩色触摸液晶屏≥10寸。
3.7呼吸康复一体化系统：可与科室肺功能测试仪模块、呼吸压力测试模块，实现主被动评估康复训练为一体，方便系统对患者数据管理。
三、其他
1、整机原厂质保≥5年。
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。

