心身健康双模态评估干预系统项目调研公告
根据医院工作需要，现对我院心身健康双模态评估干预系统项目进行采购前的采购需求调查并征集供应商报价，欢迎合格的供应商前来响应，具体情况如下：
一、采购项目内容
	序号
	产品配置
	数量
	小计(元）

	1
	PEM-ANA心身健康双模态评估干预系统
	1套
	

	2
	心身健康管理工作站
	1台
	

	3
	双模态评估与训练终端（含便携式心电采集器）
	2台
	



[bookmark: _GoBack]二、心身健康双模态评估干预系统技术参数
1、医生工作管理系统
1.1、各科室（护理单元）拥有独立的管理权限，可审阅名下的用户报告，系统支持医生电子签名。
1.2、支持与院内的第三方管理信息系统进行信息对接，可以支持扫描快速登录。
2、心理档案管理系统
2.1可进行用户档案的查询。支持对患者的测评数据、心理报告进行横向比对。
2.2智能专家分析报告由用户个人信息、报告图表及分数、专家评语、专家建议四个模块构成，界面简洁，文字通俗易懂。
2.3个人报告和档案支持导出和下载。个人报告出具时间支持：即时、延时、不可见三种方式。报告支持审阅。
▲ 2.4支持生成心理健康与心率变异性双模态的评估综合报告，并可对其中的心理指标和生理指标进行单独打印，报告支持二维码个性化干预系统，可以进行手机扫码使用。
3、风险评估预警系统
3.1测评结束后系统对满足危机预警条件的测评者标记危机标识，并且将对应的测评项及因子也标记上预警标识。管理员可对存在预警标识的测评者记录关注信息和采取相关干预措施。
▲3.2 管理员可对各量表预警标准进行合理范围内的手动调整。 
4、心理测评应用系统
4.1系统提供不少于100个心理测评量表。需包括儿童心理保健相关量表、儿童心智行为相关评估量表及家长心理健康、家庭功能等相关评估量表（需包含Yale-Brown强迫症严重程度标准量表、耶鲁综合抽动严重程度量表（YGTSS）、家庭环境量表中文版（FES-CV）、子女教育心理控制源量表（PLOC）、标准瑞文智力测验（SPM）、青少年生活事件量表（ASLEC）、儿童多动症调查问卷、儿童孤独感量表（CLS）、儿童感觉统合能力发展评定量表、儿童控制知觉多维度测查表（MMCPC）、儿童社交焦虑量表(SASC)、儿童学习适应性调查表、Conners多动症父母和教师简明量表
4.2支持文字类量表的语音读题，答题过程中支持智能断点保存。
4.3 所有量表按照评定者分为自评、家长评和医生评三类。支持自定义儿童心智行为评估套餐，可根据测评者不同年龄段或不同测评目的，将系统中的量表分为不同的测评套餐，在分配测评项时可使用不同的测评套餐。

5、心身自主神经双模态评估系统
    ▲三分钟全数字化定量检测：PFT、PRU、BUP、ANS、EMS、BPS自主神经6项核心指标，另包括心率、HRV（心率变异）、PNN50等，全面、准确、直观反映受试者的客观心身健康状态。
6、心理自主神经干预促进系统
▲6.1 用户完成心理评估后，平台会根据评估结果，匹配评估结果的心理个性化干预训练及心理健康促进方案。
6.2方案包括：心理动漫干预不少于30个、音乐干预治疗不少于50个、心理视频干预不少于30个、心理电子期刊不少于80期、心理干预治疗游戏不少于20个，以上均支持每年动态免费升级，并提供升级明细。
6.3对不同的心理问题，提供有针对性的个性化的干预套餐10个以上（其中需包括抗压抗挫、远离抑郁、不再焦虑、危机干预、社会适应、积极心态、睡眠障碍、放松减压、情绪训练、MUS干预等功能包）。
7、中医体质辨识与促进系统
7.1系统需使用国家标准用于中医体质分类与判定的量表,支持量表的动态升级。
7.2中医体质有9种基本类型，针对不同中医体质类型，提供有针对性的运动起居方法、精神调适方法；提供有针对性的调养音乐（每种体质不少于3个）、太极养生方法视频（每种体质不少于4个）。
8、儿童脑认知能力训练系统
▲包含注意力、记忆、知觉速度、思维灵活性等脑认知各维度的训练干预不少于10个。其中注意力训练包括舒尔特方格、黑红数字表、视觉追踪等任务训练；记忆训练包括记忆围棋、记忆匹配；空间知觉包含：空间定向动态能力评估、感觉运动协调能力评估等；执行功能包含：认知灵活性能力评估、反馈校正评估、数字-符号转换测验等。
9、数字医学训练系统
9.1以正念理论和技巧为核心，通过沉浸视听引导使用者提升认知，激发自己内在的身心力量以应对各类情绪问题及躯体不适。提供渐进式、体系化的训练课程，包含基础的观呼吸与觉察、放下对思绪的控制、感恩当下、应对压力与焦虑、善待他人和自己、应对躯体不适、管理情绪、放松意识激发潜能等内容。
9.2通过模式化呼吸训练，产生心理情绪与自主神经平衡效应，达到各种亚健康、慢病治疗效果（包含：清心呼吸训练、放松呼吸训练、平静呼吸训练、能量呼吸训练、和谐呼吸训练、减压呼吸训练等）。
▲ 9.3 通过情绪逆转冥想激发正向记忆与神经内分泌网络，产生正性情绪分子，改变大脑结构与功能，改善认知与情绪。包含：静观情绪、空静寂乐、由恨生爱、遇怒生喜、自愈康复冥想）。
9.4利用特定震动频率，来调整人体自身对应频率，使其达到和谐的共振，从而疗愈和放松。包含9个自然频率的训练课程和5个双耳节拍训练课程。能够分别实现助眠、放松、压力缓解、认知提升、敏锐觉察、改善情绪、缓解疼痛、修复细胞和激发灵性、净化负能量等功能。
10、双模态评估与训练终端 
触摸屏：电阻式，压力感应，液晶屏；对比度：1000:1；触摸次数：>3500万次；响应时间：5ms；显示尺寸：13英寸及以上；分辨率：1024×768及以上；操作系统：Android 7.0及以上；集成双向评估采集模块，可实现软硬件智能衔接。
11、便携式心电采集器
▲ 输入动态范围：输入动态范围10mV，误差小于等于10%；输入阻抗：≥10MΩ；共模抑制：≥60dB；增益精确度：±10%；增益稳定性：1min内不超过3%；频率响应:0.67Hz～40Hz之间;在5Hz时响应幅度的140%与70%之间（+3.0dB～-3dB）；
三、商务要求
技术支持需要投标人在项目验收合格后免费技术支持1年，调研方所提供的产品应在供应实施当地（市级）设立技术支持和售后服务机构，并有足够的人员来保证技术支持和售后服务。须提供7*24小时的技术支持和免费的上门维护升级服务。
四、项目实施要求
项目实施时间：签订合同之日起30个工作日内。
五、现场调研
项目具体情况请查看现场，联系电话：唐工 13222777718。


