


等离子电切镜招标参数
一、设备名称：
1.等离子电切镜
2.数量：一套
3.用途：用于前列腺增生、膀胱内肿瘤及病变组织的切除。
4.配置要求：能量主机1台、脚踏开关1个、内窥镜3支、操作器3把、内鞘3支、外鞘3支、闭孔器3支、可视内鞘1支，内鞘接头3个，冲洗接头3个。
二、具体参数要求：
1、主机全触摸彩色液晶控制屏≥6寸。
2、主机支持双极切割和凝血，工作模式≥2种。
3、▲主机工作频率≥300KHz。
[bookmark: _GoBack]4、切割模式下：最大输出功率≥200W，凝血模式下：最大输出功率≥120W。
5、▲输出模式：等离子电切≥4种，电凝模式≥3种。
6、控制屏显示包括但不限于:主机工作时间、电极安装状态、切凝的模式、功率、工作声音大小调节等。
7、支持切、凝双踏板开关。
8、内窥镜直径4毫米2根，直径2.9毫米1根，视向角12°或25°或30°，视场角：≥60°。
9、光学工作距：≥20mm，有效景深范围：≥3-50mm。
10、操作器：被动式。
11、内鞘直径24Fr、22Fr、20.5Fr，可360°旋转。
12、外鞘直径26Fr、24Fr、22Fr，带进出水开关。
13、闭孔器具有活动闭头。
14、电切镜电极符合医疗器械管理分类为III类的医疗产品注册证。
三、其他
1.原厂主机质保≥5年，镜子质保≥1年。
2.付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。



