高频电刀招标参数

一、设备名称：

1.高频电刀
2.数量：2套

3.用途：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。 

二、具体参数要求：

1.最大输出功率≥300W。

2.▲最大输出频率≥400kHz。

3.支持隔离式输出。

4.CF 型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电。

5.所有模式具备自动调节技术，控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压。

6.显示屏：液晶触摸屏。

7.具备模式记忆功能。

8.具备回路电极监控报警功能。

9 阻抗监测范围：≥5-130欧姆。

10.单极切割模式≥3种，至少包括纯切、混切、速切等。

11.纯切功率≥1-300W。

12.混切功率≥1-200W。

13.单极凝血功率≥1-120W。
14.双极模式功率≥1-90W。
15.同时支持单极和双极脚踏开关。

三、其他
1.原厂整机质保≥5年。

2.付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。
